## Návrh seznamu
Skupina | Položka | Kategorie | Požadovaná funkcionalita/kritéria | Zdůvodnění | Doložení splnění
1 | 1.1. | Základní způsobilost | Usability a validace v požadovaném prostředí, počet instalací / počet pacientů | Funkčnost řešení je zapotřebí ověřit v prostředí a podmínkách českého zdravotnictví a na českých pacientech, aby byla potvrzena nejen funkčnost v konkrétních podmínkách ale i prezentovaný klinický výsledek používání. | Doložení počtu realizovaných dlouhodobých terapií a zařízení, kde terapie probíhaly (potvrzení zástupcem daných zařízení) Potvrzení na vzorku alespoň 5.000+ pacientů v rámci české populace a v podmínkách zdravovotnického systému ČR. Splnění kritéria se vtztahuje na dlouhodobé programy, kde počet rehabilitačních sesí byl více než 4.
1 | 1.2. | Základní způsobilost | Certifikace zdravotnického prostředku - CE, UDI-DI | Základním předpokladem použití řešení na pacientech v reálném provoru je splnění legislativních požadavků MDR. | Předložení dokladů: - evidenční číslo - registrační číslo - základní UDI-DI - UDI-DI (GTIN-14) Zavedené a udržované QMS a RMS
1 | 1.3. | Základní způsobilost | Kompletní návod k použití, který mimo jiné obsahuje indikace, kontraindikace, doporučení, terapeutické cíle atd. | Srozumitelný návod jasně definující indikace, kontraindikace a způsob použití je nezbytným předpokladem použití. | Oficiální návod k použití
2 | 2.1. | Technická způsobilost | All-in-one a Ready-to-use systém | Řešení je dodáváno tak, že je možné, po příslušném zaškolení, jeho okamžité spuštění v provozu. Systém je dodán jako kompletní dodávka (HW, opatřený příslušným SW) bez nutnosti dokupování dodatečného vybavení, instalace, párování či nastavování. Systém je schopen zahájit cvičení bez zbytečných prodlev tak, aby čas výkonu byl v maximální možné době věnován terapii a ne nastavování či spouštění. Doba nutná pro spuštění terapie v případě zapnutného HW nepřesáhne 30 sec (od výběru pacienta po spuštění terapie) případně nepřesáhne 1 min je-li HW předtím vypnutý (od zapnutí HW po spuštění terapie). | Popis balení Manuál použití Test v praxi
2 | 2.2. | Technická způsobilost | Technická podpora (v pracovní dny 9-17hod) | Nezbytností je zajištění technické podpory pro případ nastalých technických problémů související s HW a SW. Dodavatel je povinen zajistit možnost nahlásit technický problém v režimu 24/7, zároveň musí zabezpečit okamžitou reakci na problémy vzniklé ve standardní pracovní době (tj. v pracovní dny 9-17h). | Doložení interní směrnice o způsobu vypořádání technického dotazu. Kategorizace vad a garantovaná reakční doba nápravy. Doložení odpovídajících lidských zdrojů zabezpečující technickou podporu.
2 | 2.3. | Technická způsobilost | Ergonomie používání | Zařízení je přenositelné a spustitelné téměř odkudkoli (ambulance, tělocvična, lůžko, vlastní sociální prostředí). Není vázáno na místo a je plně soběstačné z pohledu konektivity. | Popis balení Manuál použití Test v praxi
2 | 2.4. | Technická způsobilost | Desinfekce a sterilita | S ohledem na specifické požadavky zdravotnictví související s eliminací nosokomiálních infekcí požadavek na to, aby veškeré povrchy byly desinfikovatelné. Desinfikovat je možné HW i celý systém pro bezpečné a hygienické uložení. | Čestné prohlášení
2 | 2.5. | Technická způsobilost | Snímková frekvence | Frekvence, s jakou zobrazovací zařízení zobrazuje jednotlivé unikátní snímky v rámci VR aplikace. Při nízké snímkové frekvenci aplikace vyvolávají uživateli dezorientaci, nevolnost a další negativní účinky. Proto je potřeba minimální hodnotu FPS zajistit potřebnou kvalitu, komfort a věrohodnost VR prostředí. | min 72 FPS, doložení apk souboru/ů, ověření VVI
2 | 2.6. | Technická způsobilost | Motion sickness | Motion sickness je nežádoucí stav pacienta, který vzniká v důsledku rozdílu mezi skutečným a očekávaným pohybem. Požadavek vede na doložení provedených kroků k eliminaci možného vzniku motion sickness. Mezi příznaky patří běžně nevolnost, studený pot, bolest hlavy, závratě a další. Hlavní faktory způsobující motion sickness jsou rychlý pohyb uživatele ve VR aplikaci, vysoká odezva aplikace, nízké hodnoty FPS a špatné grafické rozlišení. | doložení apk souboru/ů, ověření kinetických principů VVI
2 | 2.7. | Technická způsobilost | Automatické nastavení výšky | Automatické přizpůsobení umístění VR obsahu v prostoru dle antropometrických parametrů pacienta. | doložení apk souboru/ů, ověření možnosti splnění cílů aplikace VVI
2 | 2.8. | Technická způsobilost | Nastavení pozice cvičení | S ohledem na aktuální zdravotní stav a kondici pacienta je pro některé pacienty vhodné cvičení ve stoje, pro jiné v sedě, nebo v leže. Požadavek cílí na možnost nastavení těchto poloh pacienta včetně modifikace zobrazení VR obsahu a jednotlivých interaktivních prvků (ve správné pozici a výšce) vůči pacientovi a zvolené polohy pacienta . | doložení apk souboru/ů, ověření VVI
2 | 2.9. | Technická způsobilost | Integrovaný ochranný systém | Implementace vlastního ochranného systému uvnitř aplikace pro omezení bezpečného prostoru při pohybu ve VR. Vše se děje automaticky a není potřeba ručně nastavovat. | doložení apk souboru/ů, ověření VVI
2 | 2.10. | Technická způsobilost | Interaktivita | Jednotlivá cvičení fungují formou interakce pacient-prostředí, pacient není pouze pasivní pozorovatel. | doložení apk souboru/ů, ověření VVI
2 | 2.11. | Technická způsobilost | Handtracking | Pacienti po CMP mohou mít kognitivní postižení, problémy s úchopem, případně další postižení omezující držení předmětů v dlani. Pro zajištění univerzální možnosti využití rehabilitace ve VR i pro tyto pacienty je požadavek na řešení, kde pohyby končetin jsou sledovány bez VR ovladačů. | doložení apk souboru/ů, ověření VVI
2 | 2.12. | Technická způsobilost | Integrovaná audioinstruktáž | Terapie ve VR by měla dodržovat zásady konvenční terapie, kdy pacient od terapeuta dostává slovní i názornou instrukci zároveň, což podporuje jejich lepší pochopení a následné provedení úkolu. Pro zajištění takového přístupu je požadavek na integrovanou základní audio instruktáž uvnitř aplikace pro jednoznačné vysvětlení principů daného cvičení. | doložení apk souboru/ů, ověření VVI
2 | 2.13. | Technická způsobilost | Multilanguage audio instrukce | Požadavek na vícejazyčnou instruktáž pro zajištění univerzálního využití a s ohledem na rostoucí počet pojištněců cizinců. | doložení apk souboru/ů, ověření VVI
2 | 2.14. | Technická způsobilost | Zabezpečení proti spouštění nežádoucího obsahu z VR prostředí | Pro zajištění hladkého průběhu rehabilitace je veškeré spouštění a ovládání VR obsahu prováděno výhradě terapeutem, bez nutnosti součinnosti pacienta. | ověření zamezení spouštění obsahu VVI
2 | 2.15. | Technická způsobilost | Identifikace uživatele v rámci VR a personalizace | S ohledem na různé úrovně a schopnosti pacientů je zapotřebí VR obsah vždy individuálně přistůsobit konkrétnímu pacientovi. Pro sledování pacientových výsledků je zapotřebí sledovat historie používání, která je následně hodnocena. | ověření jednoznačné identifikace a personalizace VVI
2 | 2.16. | Technická způsobilost | Automatické ukončování dle nastavených parametrů | Možnost ukončit aplikace dle předem definovaných parametrů (čas, dosažený výsledek), které jsou v aplikaci implementovány a které volí terapeut při spouštění VR obsahu | doložení apk souboru/ů, ověření ukončení obsahu VVI
3 | 3.1. | Bezpečnost | Penetrační testy | Hlavním cílem penetračního testování je ověřit úroveň bezpečnosti systémů a odolnost informačních a komunikačních technologií před reálnými kybernetickými hrozbami a zajistit tak bezpečnost. | Certifikát o pozitivním výsledku penetračního testu celého systému vystavený nezávislou a k tomu určenou autoritou
3 | 3.2. | Bezpečnost | Performance testy | Pro zajištění hladkého průběhu rehabilitace při současném zapojení více uživatelů je zapotřebí zajistit dostatečný výkon. Testování výkonu se zaměřuje především na rychlost zpracování a přenosu dat, maximální počet souběžných uživatelů, využití paměti, či doba odezvy příkazů. | Certifikát o provedení a pozitivní výsledek hodnocení (pro zátěž 1.000+ paralelně spuštěných uživatelů) vystavený nezávislou a k tomu určenou autoritou
3 | 3.3. | Bezpečnost | Zabezpečení komunikace | Komunikace mezi HW probíhá skrze zabezpečené tokeny a způsob zabezpečení se řídí příslušným bezpečnostním standardem. Pro účely poskytování dat odborné společnosti jsou data anonymizována. | Souhrnná zpráva o řídicím systému obsahující popis funkcionality a architektury, včetně jednoznačného vyjádření ke všem vypsaným komponentám. Předložení řešení k ověření VVI.
3 | 3.4. | Bezpečnost | Zabezpečení přihlašování uživatelů | Zajištění bezpečného přihlášení jednotlivých uživatelů, bez možnosti vytvoření duplicit uživatelů, nebo přihlášení. | Souhrnná zpráva o řídicím systému obsahující popis funkcionality a architektury, včetně jednoznačného vyjádření ke všem vypsaným komponentám. Předložení řešení k ověření VVI.
4 | 4.1. | Řídicí systém | Ovládání a kontrola HW | VR headset je plně ovládán a pod kontrolou zdravotnického personálu na dálku, tedy bez nutnosti nasazování VR headsetu na sebe a následného přesunu zpět na pacienta. | Souhrnná zpráva o řídicím systému obsahující popis funkcionality a architektury, včetně jednoznačného vyjádření ke všem vypsaným komponentám. Předložení řešení k ověření VVI.
4 | 4.2. | Řídicí systém | Spouštění a ukončování aplikací - jednotlivě | Zdravotnický personál má možnost skrze řídící systém na dálku zvolit vhodnou aplikaci nebo skupinu aplikací (v předem stanoveném nebo libovolném pořadí), které má následně také možnost na dálku ukončit v případě potřeby. | Souhrnná zpráva o řídicím systému obsahující popis funkcionality a architektury, včetně jednoznačného vyjádření ke všem vypsaným komponentám. Předložení řešení k ověření VVI.
4 | 4.3. | Řídicí systém | Spouštění a ukončování aplikací- hromadně (možnost spustit 2 a více headsetů zároveň) | S ohledem na nedostatek zdravotnického personálu je žádaná možnost skupinové terapie (více pacientů s VR head-setem pod dohledem jednoho fyzioterapeuta). V tom případě je zapotřebí, aby stejné funkcionality ohledně spouštění, práce s aplikacemi ve VR prostředí a ukončování jako pro jednotlivého pacienta platily i při skupinové terapii. Tzn. možnost tyto úkoly provádět paralelně jedním příkazem pro více pacientů zapojených do skupinové terapie. | Souhrnná zpráva o řídicím systému obsahující popis funkcionality a architektury, včetně jednoznačného vyjádření ke všem vypsaným komponentám. Předložení řešení k ověření VVI.
4 | 4.4. | Řídicí systém | Vzdálené sledování obsahu | Zdravotnický pracovník má možnost díky streamování obrazovky v reálném čase sledovat na zobrazovacím zařízení živý přenos VR obsahu z headsetu z pohledu první osoby, aby tam mohl pacientovi poskytovat dopomoc. Platí jak pro individuální, tak v případě skupinové terapie, kde je zapotřebí umožnit jednoduché přepínání streamu mezi jednotlivými VR headsety. | Souhrnná zpráva o řídicím systému obsahující popis funkcionality a architektury, včetně jednoznačného vyjádření ke všem vypsaným komponentám. Předložení řešení k ověření VVI.
4 | 4.5. | Řídicí systém | Sledování stavu vybraného zařízení | V řídícím systému je možné zobrazit aktuální stav vybraného VR headsetu (online, offline, v provozu, zobrazení live streamu, stav aktualizace, aktuální stav baterie zařízení apod.) | Souhrnná zpráva o řídicím systému obsahující popis funkcionality a architektury, včetně jednoznačného vyjádření ke všem vypsaným komponentám. Předložení řešení k ověření VVI.
4 | 4.6. | Řídicí systém | Organizační struktura uživatelů – definice uživatelských rolí (min. 4) | Možnost vytvoření a nastavení hierarchie uživatelských rolí s odlišnými právy a možnostmi (lékař vs. management zdravotnického zařízení vs. pacient vs. terapeut) | Souhrnná zpráva o řídicím systému obsahující popis funkcionality a architektury, včetně jednoznačného vyjádření ke všem vypsaným komponentám. Předložení řešení k ověření VVI.
4 | 4.7. | Řídicí systém | Definice práv uživatelských rolí | Možnost nastavení práv jednotlivým uživatelským rolím s ohledem na standardní procesy v nemocničním prostředí - viditelnost přehledů/reportů, nastavení tereapeutických plánů, zakládání nových uživatelů (stejná/nižší uživatelská role), zakládání pacientů, přiřazení diagnózy pacienta, viditelnost pacientů u jednotlivých vyšších uživ. rolí, spouštění terapií, možnost manuální aktualizace headsetu/ů, | Souhrnná zpráva o řídicím systému obsahující popis funkcionality a architektury, včetně jednoznačného vyjádření ke všem vypsaným komponentám. Předložení řešení k ověření VVI.
4 | 4.8. | Řídicí systém | Vzdálená aktualizace obsahu | Možnost prostřednictvím řídícího systému zkontrolovat stav aktualizací headsetu/ů a zajistit aktualizaci v případě potřeby. Vše probíhá automaticky na dálku bez nutnosti zapojení zdravotníka. | Souhrnná zpráva o řídicím systému obsahující popis funkcionality a architektury, včetně jednoznačného vyjádření ke všem vypsaným komponentám. Předložení řešení k ověření VVI.
4 | 4.9. | Řídicí systém | Multilanguage platforma | Zajištění vícejazyčného rozhraní celého řídícího systému - umožnění přepínání jazyku platformy | Souhrnná zpráva o řídicím systému obsahující popis funkcionality a architektury, včetně jednoznačného vyjádření ke všem vypsaným komponentám. Předložení řešení k ověření VVI.
5 | 5.1. | Odborná způsobilost | Odborné zaškolení příslušným certifikovaným aplikačním specialistou, kterým je - fyzioterapeut bez odborného dohledu - se zkušeností z oboru fyzioterapie, fyzioterapie v neurorehabilitaci, ergoterapie a aktivizace a se zkušeností prováděných terapií ve VR | Řádné zaškolení je nezbytné pro další správné využívání řešení. Aplikační specialista provádějící zaškolení je fyzioterapeut s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se zkušeností s produktem rehabilitace ve virtuální realitě Aplikační specialista je absolvent fyzioterapie, který získal odbornou způsobilost vykonávat své povolání bez odborného dohledu, a pokud prokázal minimálně 2 roky výkonu povolání v oboru z toho alespoň 1 rok přímé práce s produktem rehabilitace ve virtuální realitě. Aplikační specialista musí mít praktické zkušenosti z oboru fyzioterapie, neurorehabilitaci, ergoterapii a aktivizaci v klinickém prostředí konvenčními metodami i ve VR. Aplikační specialista je kompetentní na základě získaného certifikátu použít VR v neurorehabilitaci poskytovat odbornou a specializační péči s využitím VR v rámci evidence-based practice pro trénink senzomotorických funkcí a funkčních dovedností v rámci restituce a adaptace poškozených funkcí vzniklých na základě postižení centrálního nervového systému po CMP. | Školící materiály a metodika správného používání aplikací na základě terapeutických cílů nebo klinických obrazů pacienta, kdy je popsáno, jak využít aplikace pro dané pacienty nebo skupiny pacientů, na základě výstupů z testování a klinických zkoušek. CV + platný certifikát aplikačního specialisty
5 | 5.2. | Odborná způsobilost | Odborná podpora | Dodavatel je povinen zajistit potřebnou odbornou podporu (certifikovaným aplikačním specialistou) pro možnost konzultace specifické indikace či vhodnosti terapeutického plánu. S reakční dobou do 3 pracovních dnů. | Doložení interní směrnice o způsobu vypořádání odborného dotazu. Bude ověřeno zasláním odborného dotazu. Doložení odpovídajících lidských zdrojů zabezpečující odbornou podporu.
5 | 5.3. | Odborná způsobilost | Odborná garance z pohledu aplikací | Vyjádření odborného garanta je zapotřebí pro potvrzení, že VR obsah byl vytvářen v souladu s principy fyzioterapie, že terapeutické cíle a k nim vytvořené terapeutické plány rehabilitace mají oporu v doporučených postupech a jednotlivé aplikace jsou pro pacienty s uvedeným klinickým obrazem vhodné. | Doložení odborného posouzení správnosti a validity dodávaných aplikací.
6 | 6.1. | VR obsah (aplikace) | Aplikace musí být zaměřeny na minimálně pomoc s redukcí bolesti, zvětšování rozsahů, rozvoji kognitivních funkcí, aktivizaci a celkovou motivaci pacienta a jeho aktivního zapojení do rehabilitace | Rehabilitace po CMP je komplexní proces, proto také VR obsah by měl cílit nejen na jednu doménu, ale umožnit komplexní rehabilitaci ve VR. | Seznam min. 40 aplikací s využitím pro pacienty po CMP vč. jejich specifikace - indikace, kontraindikace, anatomický reagion, klinický obraz pacienta, terapeutické cíle a zaměření, sledované parametry a datové výstupy
6 | 6.2. | VR obsah (aplikace) | Využití pro fyzioterapii (min. 20 aplikací) | Navrhujeme uvést minimální počet aplikací pro jednotlivé domény/oblasti, pro možnost střídání aplikací u jednoho pacienta k zajištění atraktivity a pro zajištění přizpůsobení VR obsahu pro pacienty s různou mírou funkčního postižení. | Seznam aplikací vč. Specifikace (klinický obraz pacienta, terapeutické cíle a zaměření)
6 | 6.3. | VR obsah (aplikace) | Využití pro ergoterapii / trénink ADL a jemné motoriky (min. 20 aplikací) | Navrhujeme uvést minimální počet aplikací pro jednotlivé domény/oblasti, pro možnost střídání aplikací u jednoho pacienta k zajištění atraktivity a pro zajištění přizpůsobení VR obsahu pro pacienty s různou mírou funkčního postižení. | Seznam aplikací vč. Specifikace (klinický obraz pacienta, terapeutické cíle a zaměření)
6 | 6.4. | VR obsah (aplikace) | Využití pro ošetřovatelství / aktivizaci pacientů (min. 20 aplikací) | Navrhujeme uvést minimální počet aplikací pro jednotlivé domény/oblasti, pro možnost střídání aplikací u jednoho pacienta k zajištění atraktivity a pro zajištění přizpůsobení VR obsahu pro pacienty s různou mírou funkčního postižení. | Seznam aplikací vč. Specifikace (klinický obraz pacienta, terapeutické cíle a zaměření)
6 | 6.5. | VR obsah (aplikace) | Využití v neurorehabilitaci (min. 20 aplikací) | Navrhujeme uvést minimální počet aplikací pro jednotlivé domény/oblasti, pro možnost střídání aplikací u jednoho pacienta k zajištění atraktivity a pro zajištění přizpůsobení VR obsahu pro pacienty s různou mírou funkčního postižení. | Seznam aplikací vč. Specifikace (klinický obraz pacienta, terapeutické cíle a zaměření)
6 | 6.6. | VR obsah (aplikace) | Využití v zrcadlové terapii (min. 10 aplikací) | Navrhujeme uvést minimální počet aplikací pro jednotlivé domény/oblasti, pro možnost střídání aplikací u jednoho pacienta k zajištění atraktivity a pro zajištění přizpůsobení VR obsahu pro pacienty s různou mírou funkčního postižení. | Seznam aplikací vč. Specifikace (klinický obraz pacienta, terapeutické cíle a zaměření)
7 | 7.1. | Metodika používání | Vytváření a sdílení skupin aplikací | Možnost tvorby a správy terapeutických plánů a jejich přiřazení pacientům nebo skupině pacientů (v závislosti na právech jednotlivých uživatelských rolí) | Souhrnná zpráva o řídicím systému obsahující popis funkcionality a architektury, včetně jednoznačného vyjádření ke všem vypsaným komponentám. Předložení řešení k ověření VVI.
7 | 7.2. | Metodika používání | Dlouhodobé terapeutické plány | Dlouhodobé terapeutické plány sesí na základě terapeutických cílů nebo klinických obrazů pacienta, ve kterých je doporučena vhodná kombinace cvičení pro zlepšení daného problému u pacienta tak, aby bylo možno v léčbě sestavovat krátkodobé a dlouhodobé terapeutické plány, jak je ve fyzioterapii obecně standardním postupem. | Přednastavené validní terapeutické plány, které jsou dlouhodobé, musí být schopny se přizpůsobit úrovni a individuálním možnostem pacienta, musí být zaměřeny na pacienty po CMP a jejich problémy a musí být zaměřeny na klinický efekt
8 | 8.1. | Data a reporting | Přesnost měření | Dostatečná přesnost měření je nezbytná pro správné vyhodnocení parametrů. | Pro hodnocení - motorických funkcí v oblasti hrubé motoriky (rozsah pohybu v klíčových segmentech a rovinách pro pohyb končetin v prostoru, dosahové vzdálenosti, měření rozsahů pohybů - motorických funkcí v oblasti jemné motoriky (rozsah pohybu v klíčových segmentech a rovinách; pohyb pohybu jednotlivých článků prstů umožňující sledovat také kvalitu provedení úchopové funkce horní končetiny) - reakční doby a celkového výkonu (skóre) pacienta v rámci daného úkolu i celkového výkonu pro orientační posouzení stavu a vývoje kognitivních funkcí - rovnovážných funkcí (sledování a hodnocení pohybu těla v prostoru a čase ve třech osách/rovinách) a různých pozicích těla
8 | 8.2. | Data a reporting | Správa dat a reportování výsledků cvičení (základní informace o provádění cvičení a plnění terapeutického plánu) | Sledování a hodnocení vývoje stavu pacienta v jednotlivých parametrech je nezbytné pro vyhodnocení efektu terapie. Základní reporting - základní přehled o používání VR rehabilitace u daného klienta, kdy je možné v reálném čase vidět základní informace o všech terapiích pacienta (kdy, kolik, jakých, jak dlouho) s přehledem plnění nastaveného terapeutického plánu. Časová metrika měření délky terapie s přesností na 0.5 s, Plnění plánu: procentuální plnění - plán/skutečnost. | Zpráva o způsobu měření a principu validace datových výstupů. Předložení pro přezkoumání a ověření VVI
8 | 8.3. | Data a reporting | Sledování progresu pacienta v oblasti hrubé motoriky v čase (min. pohyb končetin v prostoru,měření rozsahů pohybů - abdukce, flexe končetin) | Sledování a hodnocení vývoje stavu pacienta v jednotlivých parametrech je nezbytné pro vyhodnocení efektu terapie. Detailní hodnocení motorických funkcí v oblasti hrubé motoriky (rozsah pohybu v klíčových segmentech a rovinách) se zajištěním možnosti v reálném čase sledovat progresi pacienta v čase v nastavených parametrech (min. pohyb končetin v prostoru, dosahové vzdálenosti, měření rozsahů pohybů - abdukce, flexe končetin a krční páteře). Frekvence sledování: 0.1 s. Odchylka vzdálenosti: 25 mm, Odchylka úhel: 2 stupně. | Zpráva o způsobu měření a principu validace datových výstupů. Komparativní studie a statistické vyhodnocení přesnosti měření. Předložení pro přezkoumání a ověření VVI
8 | 8.4. | Data a reporting | Sledování progresu pacienta v oblasti jemné motoriky v čase (min. detailní sledování a hodnocení jednotlivých článků prstů) | Sledování a hodnocení vývoje stavu pacienta v jednotlivých parametrech je nezbytné pro vyhodnocení efektu terapie. Detailní hodnocení motorických funkcí v oblasti jemné motoriky (rozsah pohybu v klíčových segmentech a rovinách) se zajištěním možnosti v reálném čase sledovat progresi pacienta v čase v nastavených parametrech (min. detailní sledování a hodnocení rozsahu pohybu jednotlivých článků prstů) umožňující sledovat také kvalitu provedení úchopové funkce horní končetiny. Frekvence sledování: 0.1 s. Odchylka vzdálenost: 10 mm, Odchylka stupně: 3 stupně | Zpráva o způsobu měření a principu validace datových výstupů. Komparativní studie a statistické vyhodnocení přesnosti měření. Předložení pro přezkoumání a ověření VVI
8 | 8.5. | Data a reporting | Sledování progresu pacienta v oblasti odezvy (reakční doby) a kognice (kognitivních funkcí) v čase | Sledování a hodnocení vývoje stavu pacienta v jednotlivých parametrech je nezbytné pro vyhodnocení efektu terapie. Detailní hodnocení reakční doby a celkového výkonu (skóre) pacienta v rámci daného úkolu i celkového výkonu se zajištěním možnosti v reálném čase sledovat progresi pacienta v čase. Hodnocení umožňuje orientačně posoudit stav a vývoj kognitivních funkcí (min. porozumění, orientace v prostoru, paměťové a exekutivní funkce, pozornost). Frekvence sledování: 0.1s. Stav - ANOxNE. Odchylka reakčního času 0,2 s. | Zpráva o způsobu měření a principu validace datových výstupů. Komparativní studie a statistické vyhodnocení přesnosti měření. Předložení pro přezkoumání a ověření VVI
8 | 8.6. | Data a reporting | Sledování progresu pacienta v oblasti rovnováhy v čase (min. pohyb v prostoru a čase ve všech třech osách) | Sledování a hodnocení vývoje stavu pacienta v jednotlivých parametrech je nezbytné pro vyhodnocení efektu terapie. Detailní hodnocení rovnovážných funkcí se zajištěním možnosti v reálném čase sledovat progresi pacienta v čase v nastavených parametrech (min. detailní sledování a hodnocení pohybu těla v prostoru a čase ve třech osách/rovinách) a různých pozicích těla. Frekvence sledování: 0.1 s. Odchylka vzdálenosti: 0.5 mm. | Zpráva o způsobu měření a principu validace datových výstupů. Komparativní studie a statistické vyhodnocení přesnosti měření. Předložení pro přezkoumání a ověření VVI
8 | 8.7. | Data a reporting | Předávání informací do centrálního zpracování | Pro zajištění hodnocení efektu v prostředí českého zdravotnictví je požadavek na předávání dat naměřených a sledovaných v rámci reportingu ve strukturované, strojově čitelné podobě do centrálního zpracování. Struktura dat bude upřesněna v Q1 2025. | Metodický postup, jakým způsobem budou data předávána do centrálního registru. Metodický postup bude obsahovat mimo jiné personální, technické a kvalitativní zajištění. Předložení pro přezkoumání a ověření VVI